
KNYQ-25L可程式恒温恒湿试验箱
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[bookmark: _Hlk29050308]一、产品简介：
该系列产品恒温恒湿试验机，主要用于模拟电子仪器仪表、新型材料、电工、车辆、金属、电子产品、航空航天材料等在运输、储存、使用过程中可能会遇到的严酷高温、低温或湿热环境；或高温、低温、湿热交变环境下，检验材料、配件或仪器设备耐高温、耐寒、耐湿热性能及可能造成的损坏寿命缩减等。
二、产品特点：
（一）、箱体结构：
1、 内箱材料：采用SUS304#（不锈钢板，具有耐酸、耐腐蚀、易清洗等优点。
2、 外箱材料：冷轧钢板烤漆处理。
3、 门把手：采用无反作用、防爆门把手，操作简便、安全可靠。
4、 保温系统：采用超细玻璃纤维填充保温区，内外箱连接部位采用非金属耐高、低温材料，有效降低温度传导；箱门密封采用精制硅橡胶，从而在高、低温状况下不存在老化及硬化现象，密封性更可靠；加湿方式采用隔离式加湿。
5、 移动及定位装置：机器底部安装高品质可固定式PU活动轮，可以很方便地将机器移到指定位置，后将脚轮固定。
6、 样品架：采用SUS304#不锈钢冲孔折弯成网状，使用方便，物料架间间距可调节，标准配置两块，样品按承重25kg均匀分布。
7、 测试孔：开Φ50mm的测试孔，并附上相应保温隔热配件及专用的密封软塞
8、 观察窗：采用双层真空强化玻璃，内侧胶合片式导电膜加热除霜，清楚观察试验过程。
（二）、冷冻系统：
1、 冷冻机组采用日本电产压缩机，日本电产是全球密封式制冷压缩机(制冷系统的核心)市场的领导厂商，在市场具有比较高的认可度，并使用美国杜邦环保制冷剂（R404a），采用二元式低温回路系统设计，便于不同温域采用不同压缩机作功，以增加设备。
2、 温湿度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制，具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定。
3、 温湿度均采用高精密控制器，相对温湿度性能精确的设定显示，分辨率达到0.1℃
（三）、加热加湿系统: 
1、 加热采用镍铬合金高速加温电热丝； 
2、 高温完全独立系统； 
3、 湿度采用不锈钢管内置镍铬合金高速加温电热丝和高温氧化镁粉，反应快寿命长。 
4、 加温、加湿系统完全独立，湿度有自动补水装置。
（五）、控制系统: 
1、采用精密液晶显示可编程温度控制器； 
2、智能型数显PID微电脑温度控制仪表； 
3、触控式设定、数位及直接显示，湿度直接显示百分比，感温传感器采用PT100铂电阻测试器。 
4、温度控制采用热平衡调温方式。 
5、用精密液晶显示可编程温度控制器可以做程序试验，可以有多组多段编程操作，定值和程序任选，时间任意设定的功能。 
6、设备的主要电器元件如断路器、交流接触器均采用“正泰”品牌，其他电器附件采用国产知名品牌。 
7、方便的数据处理：可连接打印机或232通讯接口，具有USB数据转移接口（U盘），用电脑显示，并打印温湿度和时间曲线，为试验过程数据储存与回放提供有力保证。
（六）、保护系统：
整体设备超温，风机过热保护，整体设备欠相/逆相，制冷系统过载，制冷机组超压，整体设备定时，其它还有漏电、运行指示，故障报警后自动停机等保护。
三、试验标准：
1、GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007
2、GB/T 2423.2-2008
3、GJB150.3A－2009
4、GJB150.4A－2009
5、GB2423.22-2008
6、GBT 2424.5-2006
7、GB/T 10589-2008
8、GB/T2423.3-2008(IEC68-2-3)

四、主要技术参数：
	[bookmark: _Hlk26630992]型号
	[bookmark: _GoBack]KNYQ-25L

	标称内容积
	25L

	内箱尺寸
	380mm×300mm×220mm（W×H×D）

	外形尺寸
	618mm×920mm×775mm（W×H×D）

	技
术
参
数
	温度范围
	－20℃ ～ + 150℃

	
	温湿度范围表
	[image: IMG_256]

	
	控制精度
	温度分辨率：0.01℃               湿度分辨率：0.1%R.H
温度偏差： ±2℃              湿度偏差： ±2%R.H
温度均匀度：≦ 2℃                湿度均匀度：±3%R.H
温度波动度：±0.5℃               湿度波动度：± 2%R.H

	
	升降温速率
	升温时间：-20℃ → + 150℃    全程平均  3℃ / min

	
	
	降温时间：150℃ → -20℃     全程平均  1℃ / min

	制
冷
系
统
	压缩机
	日本电产全封闭压缩机

	
	冷媒
	环保冷媒R404A/R23

	
	制冷方式
	单级制冷方式

	
	鼓风机
	离心风机带强制循环

	
	蒸发器
	翅片管式换热器

	
	冷凝方式
	风冷

	
	冷凝器
	风冷式鳞片式冷凝器，冷却风机散热

	
	干燥过滤器
	吸收制冷系统制冷剂中的残留水分、酸性物质，和过滤掉系统中的固体杂质颗粒、铜屑等，保护膨胀阀和毛细管的正常工作，不至于发生冰堵和脏堵

	加湿系统
	不锈钢加湿器

	加热系统
	镍铬合金不锈钢加热器

	供水系统
	前置式给水箱，全自动给水系统

	控
制
系
统
	控制器
	鹭工控制器

	
	画面显示
功能
	1.温湿度设定(SV)实际(PV)值直接显示
2.可显示执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数, 运转时间显示
3.程序编辑以及图形曲线显示
4.具单独程序编辑画面,每页可输入4个段次温湿度,时间
5.定点或程序动作状态显示
6.语言转换可以切换中文/英文
7.7寸真彩显示屏幕

	
	程序容量
及控制功能
	1.可使用的程序量:最大120组,1个程序可由1~99段次组合而成，容量: 1200段
2.可重复执行命令:每一个命令可达999次，温湿度斜率设定可由时间轴来设定；3.程序间可设定联结使用；程序之制作采对谈式操作简单；具有编辑,清除,插入等功能；组时间信号输出控制(可控制待测物ON/OFF动作)
4.具有9组PID参数设定
5.程序执行中具有跳档,保持功能
6.具有断电程序记忆,复电后自动启动并接续执行程序功能
7.资料获取,汇出,查看图形功能
8.PID自动演算和FUZZY控制功能
9.荧幕可作背光调整,可设定背光时间
10.荧幕显示保护功能可做定时或手动关闭设定
11.程序复制,COPY, 连接功能,编辑实验标题等程序编辑功能
12.具有预约启动及关机功能
13.具有日期,时间调整功能
14.按键及画面锁定(LOCK)功能
15.待机看图功能及异常处理图片说明功能


	





控
制
系
统
	通讯界面
	1.R232/485通讯
2.可显示曲线,资料获取
3.可做为监控及遥控系统

	
	设定方式
	中/英文界面、触摸式输入

	
	运行方式
	程序方式 / 定值方式

	
	设定范围
	最大温度范围上下限5℃

	
	显示分辨率
	温度：0.01℃；时间：0.1min;

	
	断电记忆功能
	可设定断电恢复模式为：热起/冷起/停止

	
	输入
	铂电阻

	
	存储功能
	标准配置 记录试验资料曲线，可上传及下载资料，可扩充存储量

	
	软件使用环境
	IBM PC兼容机，PⅡ以上CPU，128M以上存储器，简体中文Windows2000或简体中文 WindowsXP作业系统

	安全保护措施
	整体设备超温，风机过热保护，整体设备欠相/逆相，制冷系统过载，制冷机组超压，整体设备定时，漏电、运行指示，故障报警后自动停机等保护

	结构
	机箱外壳
	优质冷轧钢板静电喷塑

	
	机箱内壁
	SUS304#不锈钢板

	
	绝热材料
	100mm聚氨酯硬质发泡+100mm高密度玻璃纤维棉

	标准配置
	φ50测试孔、照明灯、双层真空强化玻璃观察窗

	电流
	25A

	电源
	单相，220V





5、 主要零配件清单：

	序号
	品名
	品牌
	参考图

	1
	温度控制器
	鹭工
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	2
	制冷压缩机
	日本电产全封闭压缩机
	[image: ]

	3
	超温保护
	韩国彩虹
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	4
	电磁阀
	三花
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	5
	固态继电器
	美格尔
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	6
	断路器
	正泰昆仑
	[image: ]

	7
	中间继电器
	正泰
	[image: ]

	8
	温湿度传感器
	台湾唯乐
	[image: 1584155008(1)]

	9
	加热发热管
	启东白云
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	10
	加湿桶
	启东白云
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	11
	视窗玻璃
	台湾佩信
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	12
	交流接触器
	正泰
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	13
	过热保护器
	正泰
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	14
	自动补水泵
	三角洲
	[image: ]

	15
	冷凝器
	科威力
	[image: ]

	16
	冷凝风扇
	微光/马尔
	[image: ]



六、产品出厂配置：	
	序号
	品名
	数量
	单位
	备注

	1
	使用说明书
	1
	本
	

	2
	保修卡
	1
	份
	

	3
	设备合格证
	1
	份
	

	4
	装箱清单
	1
	份
	

	5
	试验样品架托盘
	2
	块
	

	6
	试验样品架支撑轨道挂钩
	8
	个
	



注：我们始终致力于产品性能和功能的创新及改进，基于该原因，产品技术规格、外观亦会相应改变，上述情况恕不另行通知。本公司保留修改权与最终解释权。
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